华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心创新能力建设项目实验仪器设备采购招标

招标文件

项目编号： 2018-01

招标人：华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心

2018 年 5 月 20 日

目录

第一章 招 标 函	1

一、投标仪器设备名称：	1

二、投标人资格及资质要求：	1

三、须提供的资格审查资料	1

四、投标文件组成及评标时间	1

五、投标仪器设备的交货期	2

六、投标文件的密封和标识	2

七、付款方式	2

八、定标方式	2

九、 投标文件送达截止时间	2

十、联系方式	2

第二章 评标办法（综合评分法）	3

1. 评标方法	3

2. 评标原则	3

3. 评标委员会组成及职责	3

4. 评标程序	3

5. 评审内容	3

6. 投标文件的澄清和说明及其他	5

7. 评标结果	6

# 第一章 招 标 函

尊敬的投标人：

华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心就创新能力建设项目以及微细粒金属矿产资源高效清洁利用试验研究的需要，对实验室仪器设备采购进行公开招标，欢迎国内有供货能力的合格供货商参加投标，公司择优选定中标人。

## 一、投标仪器设备名称：

1、微波消解仪（1套）：需求及技术规格见附件1；

2、紫外可见分光光度计（1套）：需求及规格见附件2。

## 二、投标人资格及资质要求：

1、中华人民共和国工商营业执照。

2、具有独立承担民事责任的能力。
    3、具有良好的商业信誉。
    4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、如果是代理商必须具有制造商的授权证明。

## 三、须提供的资格审查资料

投标人须提供以下资格审查资料：制造商盖章的产品授权书、售后服务承诺函以及其他证明文件；投标文件签署授权委托书及其委托代理人身份证；营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（如果已经三证合一提供营业执照即可）。

投标人提交的上述资格审查资料可提供原件或加盖投标人公章的复印件，由评标委员会审定是否通过。

## 四、投标文件组成及评标时间

本项目招标会议于2018年 5 月 31 日14时 30 分在中钢矿院研发大楼15楼1504室进行，请投标人准时参加。投标人应提交：

⑴资格审查资料，具体要求详见本函第3条和投标文件格式，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。（复印件须加盖投标人公章并装订成册、一式二份，其中正副本各一份，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样）。

⑵ 投标报价，报价方需对本函第1条中所列仪器设备进行全部报价，不接受只针对部分仪器设备的报价，报价以人民币报价，最终报价为本函第1条中所列仪器设备的总报价。投标报价的主要内容包括：投标总价、每套仪器的单独报价、投标承诺书等，具体要求详见投标文件格式（须加盖投标人公章并装订成册、一式二份，其中正副本各一份，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样）。

## 五、投标仪器设备的交货期

中标方需在合同签订之日起30天内保质保量交付所有设备和附件。

## 六、投标文件的密封和标识

⑴ 投标文件的正本和副本一起密封包装，并在封套上加盖投标人单位公章。

⑵未按要求密封投标文件，招标人不予受理。

## 七、付款方式

投标方可以提供付款合作方式，供招标方参考。

## 八、定标方式

综合评分法，资格审查通过后且经评审的有效投标综合评分最高的投标人为中标候选人。

## 投标文件送达截止时间

2018年5月31日14时，逾期送达或不符合投标规定的招标人不予受理。

## 十、联系方式

华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心

联系人：华绍广    电话：13665554963

咨询接待：李波    电话：13955541323

传真：0555-2404686

华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心

2018年 5月 20 日

# 第二章 评标办法（综合评分法）

## 一. 评标方法

采用综合评分法，对各投标文件先进行投标资格审查，然后按投标人的投标报价由低到高的顺序依次进行评审，最后确定中标候选人。

## 二. 评标原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则，能够满足招标文件实质性要求，经评审的有效投标综合评分最高的投标人为中标候选人。

## 三. 评标委员会组成及职责

3.1评标委员会

评标委员会由院市场部、院科创中心、院资产财务部、安环总公司等部门相关成员组成。

3.2 评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标办法，对投标文件进行系统地评审和比较，推荐中标候选人或直接确定中标人。提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。对评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

## 四. 评标程序

先进行投标资格审查，再按综合评分法进行评审。经资格审查和综合评分法进行评审后，按通过资格审查的有效投标的综合评分由高到低的次序推荐1～3名中标候选人，综合评分最高的为第一中标候选人，次高的为第二中标候选人，依此类推。

## 五. 评审内容

5.1投标资格性和符合性审查

评标委员会成员依据招标文件的要求，对所有投标人提交的投标文件进行初审，初审分为资格性审查和符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。当发现投标人或其投标文件技术标存在下列情况之一时，将直接判定投标人的资格不符合要求，初审不通过：

（1）投标文件未签署授权委托书及其委托代理人身份证明；

（2）未提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一的营业执照）的原件或未提供其加盖投标人公章的复印件。

（3）未提制造商盖章的产品授权书、售后服务承诺函以及其他证明文件

未通过资格初审的投标人，将不再进入后续评标程序。当符合初审要求的投标人不足两家时，本次招标流标。

5.2 技术标评审和商务标评审

评标委员会成员对通过资格性审查和符合性审查的投标文件作进一步的评审。评审的基本步骤和基本要求如下：

5.2.1技术标评审（技术标总分：65分）

技术标评审是指对招标文件做出了实质性响应的投标文件就技术、资信等诸多因素进行评审打分。评委对通过初审的所有投标人进行评分，并分别填写评分表。具体评分标准如下：

| 序号 | 评分项目 | 主要指标 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司资质条件与标书总体符合性 （6分） | 企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一的营业执照）的原件或加盖公章的复印件 | 符合得1分，不符合不得分 |
|  |  | 代理（经销）商资格证明复印件 | 符合得1分，不符合不得分 |
|  |  | 近期类似设备销售合同、验收报告复印件 | 符合得2分，不符合不得分 |
|  |  | 公司近2年销售业绩表 | 符合得1分，不符合不得分 |
|  |  | 投标书及报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字，并密封加盖封口章 | 符合得1分，不符合不得分 |
|  |  | 付款方式（附加分） | 付款方式最优者另加2分 |
| 2 | 技术部分 （40分） | 见技术参数要求 | 主要技术参数满足要求得基准分35分，若有正偏离，则在基准分基础上加0.5-1分/项（评委根据技术性能指标的重要性酌情打分），最多加5分；非主要技术参数，若有负偏离，则在基准分基础上扣1-4分/项（评委根据技术性能指标的重要性酌情打分），扣完为止。 注： 主要技术参数有1项负偏离，视为实质性不响应。如果招标文件中“*”参数为主要技术参数。 |
| 3 | 品牌 （5分） |  | 根据所投设备的市场知名度、产地，综合比较所投设备的品牌：较优得：5分，良好得4分，一般得2-3分。 注：评标委员会在评审前，按记名表决方式、少数服从多数的原则进行品牌分类。 |
| 4 | 售后服务部分（9分） | 质保期、维修响应等（3分） | 响应得3分，正偏离另加2分，负偏离扣2分。 |
|  |  | 交货期（6分） | 响应“30天交货期”得0分，正偏离另加3分，负偏离扣3分。 |
| 5 | 总体感觉及市场影响 （5分） | 标书总体制作、市场占有率等情况 | 根据标书情况和相关资料酌情打分。 |

技术标得分汇总：汇总全体评委的评分表，并求出某一投标人的得分算术平均值，保留至小数点后两位数，即为该投标人技术标评审最后得分。

5.2.2商务标评审（商务标总分：35分）

商务标评审是指对投标报价进行评审。评标委员会只对通过资格性和符合性审查的投标人报价的有效性进行评审。当投标人商务标出现下列情形之一时，视为无效报价：

⑴出现有选择报价或两个及以上报价方案；

⑵商务标开标一览表未按照招标文件要求签署盖章的；

⑶报价清单数量与招标文件给出的清单数量不一致的；

⑷只针对部分仪器设备进行报价的；

⑸应视为无效报价的其他情形。

当所有进入商务标评审的投标人中，有效报价投标人数量不足两家时，该项目流标。

经商务标评审，其中的有效最低投标报价为基准报价，得满分35分，其余投标人的报价得分均按照以下方式计算：商务标得分=（投标基准价/投标报价）×35%×100。

5.3 汇总排序确定中标候选人原则

将投标人的技术标得分再加上商务标得分，即为该投标人的最终得分。按照投标人最终得分由高到低排出中标候选人。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。最终得分及投标报价均相同的，则通过抽签方式确定中标候选人的排序。

## 六. 投标文件的澄清和说明及其他

⑴投标人投标报价与公布的预算价相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

⑵评审过程中，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或其委托代理人签字。

⑶评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

⑷如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

⑸投标人简单地复印或照搬招标文件中的技术规格作为其投标文件的一部分，将有可能导致其投标无效。

⑹评标结束时，评委会要按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中情况，按照优先次序，依次排列推荐中标候选人或确定中标候选人的顺序。

⑺评委会有权否决全部投标。

⑻评标过程的保密，评委会成员或者参加评标的其他人员均不得向他人透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。在评标过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标书被拒绝。

⑼其他，投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

## 七. 评标结果

7.1评标委员会在评审对象中按照经评审的有效投标综合评分由高到低的顺序推荐中标候选人。

7.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

⑴ 评标委员会成员名单。

⑵ 符合要求的投标人一览表。

⑶ 投标资格审查结果

⑷ 中标候选人排序及价格一览表

⑸ 澄清或说明事项纪要。

7.3 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3名，并标明排列顺序。

7.4 招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。依次类推。

- 第三章  投标文件格式

3.1投标文件封面

华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心

创新能力建设项目实验仪器设备采购招标

投 标 文 件

投   标   人：                                    (投标单位章）

法定代表人或

其委托代理人：                                     (签     字）

日   期  ：        年     月    日

目  录

1.投标函

2.授权委托书

3.投标人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一的营业执照）的原件或加盖公章的复印件

4.投标总价

5.技术要求偏离表

6.投标承诺书

1.投标函

投 标 函

致：华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心

1、根据贵方“    ”的招标要求，正式授权下述签字人     代表投标人    ，全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物与服务，总投标价为人民币（大写）：       元整。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后 30 日内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方为本项目提交的投标书壹式贰份，其中正本壹份、副本壹份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：

（公    章）

投标单位授权代表姓名（签字）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：

电   话：

传    真：

投标单位开户行:

账          号:

2.授权委托书

授权委托书

本人   （姓名）   系                   的法定代表人，现委托   （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改                                               施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

附：委托代理人身份证明

3.投标人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一的营业执照）的原件或加盖公章的复印件

4.投标报价

投  标  总  价

投标总价：(小写):

(大写):

投标人:		                         (单位签字或盖章)

法定代表人或

其委托代理人：			   	    (签字或盖章)

编制时间:

投标报价表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 产地 生产厂家 | 单价 （元） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波消解系统 |  |  |  | 1套 |  |
| 2 | 紫外可见分光光度计 |  |  |  | 1套 |  |
| 合计 | 大写： 元整（￥： 元） |  |  |  |  |  |

备注：参数及配置见附件

5.技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 招标文件中技术要求 | 投标人的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 微波消解仪 |  |  |
|  | 技术要求 |  |  |
| 1.1 | 适用范围：主要用于矿石、污水、土壤、固废、食品等样品的消解和酸蒸发浓缩，作为实验室样品前处理和制备高质量测试样品的设备。 |  |  |
| 1.2 | 工作环境：电源：220V，50Hz，温度：15-35℃，相对湿度：35-80% |  |  |
| 1.3 | 制造生产商具有微波仪器设计和制造的ISO9001证书。符合EPA3051，3052方法标准。 |  |  |
| 1.4 | 具有连续非脉冲微波技术(Continuously Variable Microwave)证书、电磁安全保护和认证、EPA微波萃取证书。 |  |  |
| 1.5 | 磁控管安装功率：≥3150W，微波输出功率：≥1800W，微波能量垂直双向波导，三维输出，保证微波能量场均匀。磁控管终身保修。 |  |  |
| *1.6 | 整机外壳材料采用碳纤维加强聚合材料，并涂有绝缘涂层，高强度结构和实验室防腐防锈性能。杜绝采用工业钢板等材料，易导电易腐蚀。 |  |  |
| 1.7 | Power Max微波能量最大化，并可自动根据实时反应罐内消解情况调节微波输出功率。 |  |  |
| 1.8 | 全中文操作界面，内置操作教程视频，主机可配置打印功能，无须外接打印机。 |  |  |
| *1.9 | 可实现远程控制和网络管理，一机完成所有操作。也可选电脑连机软件。采用至少6个USB接口，可用过优盘等导入导出应用方法，升级系统软件。 |  |  |
| *1.10 | 温度控制系统：必须有两个底部安装的非接触红外传感器，一个红外传感器监控一圈罐子温度，罐子圈数为两圈，保证实时连续监测并显示每个反应罐的温度数据，而不是显示平均温度；检测范围0－330℃，精度1℃。两个红外温度控制系统可相互校正，以保证实验过程温度精确。 |  |  |
| 1.11 | 压力控制系统：全罐压力控制系统，实时监控所有反应罐压力，超压自动调整/停止微波发射并自动报警；范围0－1500psi。 |  |  |
| 1.12 | 电磁泄漏检测：执行最严格电磁泄漏安全检测――零负载检测标准；微波泄漏<0.05mw/cm2。 |  |  |
| 1.13 | 排风冷却系统：排风量≥5.8m3/min，双向对流通风，湍流风冷技术，消解完成后高压罐无需手动搬运水冷，风冷至安全温度用时不超过15分钟。 |  |  |
| 1.14 | 安全泄压方式：采用二阶缓冲泄压和压力弹片双重泄压方式，及内冷凝环循技术,保证操作安全和样品完整性。无后续使用耗材。 |  |  |
| 1.15 | BITS故障自检系统，便于维修。 |  |  |
| 1.16 | 消解外罐材质：超强宇航复合材料，最高压力≥10000psi,最高温度≥600℃,垂直定向防爆功能。终身免费保换。 |  |  |
| 1.17 | 每批同时处理样品量≥40，消解内罐材质：改进聚四氟乙烯材料即TFM材料。 |  |  |
| 1.18 | 最高压力：≥1500psi，最高温度：≥330℃。 |  |  |
| *1.19 | 消解罐体积：≥55mL，并可配置110ml消解罐。 |  |  |
| 1.20 | 消解转子：≥40位。 |  |  |
| *1.21 | 控制终端：控制终端与主机一体式结构。内置≥100种国际通用标准方法，用户根据需要建立、储存及修改方, 可分析≥40个样品全过程的温度数据和曲线，具备≥40个样品的误差来源分析和数据处理功能。 |  |  |
| *1.22 | 能够升级实现40位原位真空浓缩赶酸功能。 |  |  |
| *1.23 | - 微波消解配置及相关配套产品要求： - 1、微波消解系统主机 1套 - 2、红外温度传感系统 2套 - 3、全罐压力监控系统 1套 - 4、Power Max 微波能量最大化系统 - 5、高压消解罐组件 1套（含40套外罐，40套内罐及压力弹片和盖子） - 6、40位消解转子 1套 - 国产40赶酸装置1套（性能可靠耐用） - 微量移液器8支（德国普兰德Brand Transferpette® S移液器），具体如下： - D-10型号（10uL）1支，1000支枪头； - D-100型号（100uL）1支，1000支枪头； - D-200型号（200uL）1支，1000支枪头； - D-1000型号（1000uL）3支，2000支枪头； - D-5000型号（5000uL）2支），400支枪头。 - pH一台（梅特勒S210-K型） - 石墨电热板一台（莱伯泰科EG37A Plus型电热板） - 多参数测试仪（主要用于测定水、土壤、矿样等氟离子浓度的精确测定），梅特勒S500-F型。 |  |  |
|  | 售后服务要求 |  |  |
| 1.24 | 安装：由供货方完成安装、调试。 |  |  |
| 1.25 | 保修期：仪器、设备保修1年，终身维修。 |  |  |
|  | 服务响应时间：在接到故障保修电话后，2－4小时内响应，24小时内现场维修。 |  |  |
| 1.26 | 人员培训：须为买方2-3位人员提供正规免费培训。在省会城市有厂家直接专业服务工程师人员，确保客户能正常使用仪器。 |  |  |
| 二 | 紫外可见分光光度计 |  |  |
|  | 技术要求 |  |  |
| *2.1 | 光学系统:混合C-T双单色器系统 |  |  |
| 2.2 | 波长范围：185-900nm，在氮气吹扫时可实现185nm以下深紫外测量 |  |  |
| *2.3 | 光谱带宽:0.1-5.0nm连续可调（以0.1nm为间隔，50档可调） |  |  |
| 2.4 | 波长准确度:±0.1nm(氘灯656.1nm) |  |  |
| 2.5 | 波长重复性:≤0.05nm (氘灯656.1nm) |  |  |
| *2.6 | 光度范围：-6.0～6.0Abs，杂散光: ≤0.0001%T |  |  |
| 2.7 | 检测器：高效光电倍增管 |  |  |
| 2.8 | 通讯接口：RS232，USB |  |  |
| *2.9 | 光源：内置氘灯、钨灯、汞灯三种光源，能自动切换，汞灯作为波长校准光源，用于需要时进行波长校准，保证测量数据的准确可靠，要求提供能证明有三种光源三维图示意图及汞灯扫描的波长校正软件界面截图的证明材料 |  |  |
| *2.10 | 样品室：最大光程100mm，参比光束与样品光束中心距100mm,样品池光斑高度0-12mm连续可调 |  |  |
| *2.11 | 采用分立式三缝组合连续可变狭缝设计，可自动在0.1nm-5.0nm范围内进行光谱带宽扫描，并识别样品分子共振吸收最强时的光谱带宽，从而确定最佳实验条件 |  |  |
| 2.12 | 提供开放式光学平台及电器接口，方便人员根据工作需要进行二次开发 |  |  |
| 2.13 | 仪器光学系统采用全密封结构设计，防止光学器件因灰尘和腐蚀性气体侵入所导致的性能下降 |  |  |
| 2.14 | 要求配套的紫外软件具有光度测量、定量测量、光谱扫描、时间扫描、最佳测量光谱带宽自动分析和三维谱图功能 |  |  |
| 2.15 | - 紫外可见分光光度计配置要求： - 紫外可见分光光度计主机 1台 - 中文操作软件1套 - 石英比色皿（光程10mm、20mm、30mm、50mm、100mm）各2对 - 可调样品池架1套 - 品牌商务计算机1台 - 品牌打印机1台 |  |  |
|  | 售后服务要求 |  |  |
| 2.16 | 1、发生故障时，24小时内必须提供上门服务。所投产品必须有生产厂家的售后服务承诺书。 2、人员培训：须为买方两位人员提供正规免费培训。在省会城市有厂家直接专业服务工程师人员，确保客户能正常使用仪器。 |  |  |

附件1：微波消解系统需求及技术规格

一、技术要求

1、设备名称：微波消解系统

2、主要用途：用于加工食品、粮油制品、农产品、固体废弃物、矿石、塑料、污水、土壤等样品的消解和酸蒸发浓缩，作为实验室样品前处理和制备高质量测试样品的设备。

3、工件条件:

3.1电源：220V，50Hz

3.2温度：15-35℃

3.3相对湿度：35-80%

4、技术指标：

4.1、主机参数

4.1.1、制造生产商具有微波仪器设计和制造的ISO9001证书。符合EPA3051，3052方法标准。

4.1.2、 具有连续非脉冲微波技术(Continuously Variable Microwave)证书、电磁安全保护和认证、EPA微波萃取证书。

4.1.3、 磁控管安装功率：≥3150W，微波输出功率：≥1800W，微波能量垂直双向波导，三维输出，保证微波能量场均匀。磁控管终身保修。

4.1.4、 整机外壳材料采用碳纤维加强聚合材料，并涂有绝缘涂层，高强度结构和实验室防腐防锈性能。杜绝采用工业钢板等材料，易导电易腐蚀。

4.1.5、 Power Max微波能量最大化，并可自动根据实时反应罐内消解情况调节微波输出功率

4.1.6、全中文操作界面，内置操作教程视频，主机可配置打印功能，无须外接打印机。

4.1.7、可实现远程控制和网络管理，一机完成所有操作。也可选电脑连机软件。采用至少6个USB接口，可用过优盘等导入导出应用方法，升级系统软件。

4.1.8、 温度控制系统：必须有两个底部安装的非接触红外传感器，一个红外传感器监控一圈罐子温度，罐子圈数为两圈，保证实时连续监测并显示每个反应罐的温度数据，而不是显示平均温度；检测范围0－330℃，精度1℃。两个红外温度控制系统可相互校正，以保证实验过程温度精确。

4.1.9、 压力控制系统：全罐压力控制系统，实时监控所有反应罐压力，超压自动调整/停止微波发射并自动报警；范围0－1500psi。

4.1.10、电磁泄漏检测：执行最严格电磁泄漏安全检测――零负载检测标准；微波泄漏<0.05mw/cm2。

4.1.11、排风冷却系统：采用4组500W加速风扇，排风量≥5.8m3/min，双向对流通风，湍流风冷技术，消解完成后高压罐无需手动搬运水冷，风冷至安全温度用时不超过15分钟。

4.1.12、安全泄压方式：采用二阶缓冲泄压和压力弹片双重泄压方式，及内冷凝环循技术,保证操作安全和样品完整性。无后续使用耗材。

4.1.13、 BITS故障自检系统，便于维修。

4.1.14、 消解外罐材质：超强宇航复合材料，最高压力≥10000psi,最高温度≥600℃,垂直定向防爆功能。终身免费保换。

4.1.15、 每批同时处理样品量≥40，消解内罐材质：改进聚四氟乙烯材料即TFM材料。

4.1.16、 最高压力：≥1500psi。

4.1.17、 最高温度：≥330℃。

4.1.18、消解罐体积：≥55mL，并可配置110ml消解罐

4.1.19、 消解转子：≥40位

4.1.20、控制终端：控制终端与主机一体式结构。内置≥100种国际通用标准方法，用户根据需要建立、储存及修改方, 可分析≥40个样品全过程的温度数据和曲线，具备≥40个样品的误差来源分析和数据处理功能。

4.1.21、 能够升级实现40位原位真空浓缩赶酸功能。

5、微波消解配置及相关配套产品要求：

5.1、微波消解系统主机 1套

5.2、红外温度传感系统 2套

5.3、全罐压力监控系统 1套

5.4、Power Max 微波能量最大化系统

5.5、高压消解罐组件 1套（含40套外罐，40套内罐及压力弹片和盖子）

5.6、40位消解转子 1套

5.7、国产40位赶酸装置1套（性能可靠耐用）

5.8微量移液器8支（德国普兰德Brand Transferpette® S移液器），具体如下：

（1）D-10型号（10uL）1支，1000支枪头；

（2）D-100型号（100uL）1支，1000支枪头；

（3）D-200型号（200uL）1支，1000支枪头；

（4）D-1000型号（1000uL）3支，2000支枪头；

（5）D-5000型号（5000uL）2支），400支枪头。

5.9、pH一台（梅特勒S210-K型）

5.10、石墨电热板一台（莱伯泰科EG37A Plus型电热板）

5.11、多参数测试仪（主要用于测定水、土壤、矿样等氟离子浓度的精确测定），梅特勒S500-F型。

6、其他：

6.1、 保修期：仪器、设备保修1年，终身维修。

6.2、 服务响应时间：在接到故障保修电话后，2－4小时内响应，24小时内现场维修。

6.3、 人员培训：须为买方两位人员提供正规免费培训。在省会城市有厂家直接专业服务工程师人员，确保客户能正常使用仪器。

注：1、所投产品应列明产地、制造商、产品型号；且需提供有制造商盖章的制造商授权书、售后承诺函、原版彩页以及其他证明文件。

附件2：紫外可见分光光度计需求及技术规格

一、技术要求

1.1光学系统:混合C-T双单色器系统。

1.2波长范围:185-900nm，在氮气吹扫时可实现185nm以下深紫外测量。

1.3光谱带宽:0.1-5.0nm连续可调（以0.1nm为间隔，50档可调）。

1.4波长准确度:±0.1nm(氘灯656.1nm)。

1.5波长重复性:≤0.05nm (氘灯656.1nm)。

1.6光度范围：-6.0～6.0Abs，杂散光: ≤0.0001%T。

1.7检测器：高效光电倍增管。

1.8通讯接口：RS232，USB。

1.9光源：内置氘灯、钨灯、汞灯三种光源，自动切换，汞灯作为波长校准光源，用于用户需要时进行波长校准，保证测量数据的准确可靠，要求提供能证明有三种光源三维图示意图及汞灯扫描的波长校正软件界面截图的证明材料。

1.10样品室：最大光程100mm，参比光束与样品光束中心距100mm,样品池光斑高度0-12mm连续可调。

1.11采用分立式三缝组合连续可变狭缝设计，可自动在0.1nm-5.0nm范围内进行光谱带宽扫描，并识别样品分子共振吸收最强时的光谱带宽，从而确定最佳实验条件。

1.12仪器采用模块化设计，提供开放式光学平台及电器接口，方便科研人员根据工作需要进行二次开发。

1.13仪器光学系统采用全密封结构设计，防止光学器件因灰尘和腐蚀性气体侵入所导致的性能下降，充分保障仪器使用寿命。

1.14要求配套的紫外软件具有光度测量、定量测量、光谱扫描、时间扫描、最佳测量光谱带宽自动分析和三维谱图功能。

2.配置要求：

紫外可见分光光度计主机 1台；品牌商务电脑一台；品牌打印机一台；中文操作软件1套；石英比色皿（其中光程10mm、20mm、30mm比色皿各2对，50mm、100mm比色皿1对）；可调样品池架1套 。

3.售后服务及资质保证:

3.1所投产品制造厂家须具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书，投标文件中须提供证书扫描件或影印件。

3.2为保证参数真实可靠,投标文件中须提供所投紫外可见分光光度计第三方技术单位出具的型式评价报告扫描件或复印件。

3.3.发生故障时，24小时内必须提供上门服务。所投产品必须有生产厂家的售后服务承诺书。

注：1所投产品应列明产地、制造商、产品型号；且需提供有制造商盖章的制造商授权书、售后承诺函、原版彩页以及其他证明文件。

6.投标承诺书

投标承诺书

致：华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心（招标人名称）

我方已仔细研究了 华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心创新能力建设项目实验仪器设备采购 （项目名称）招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述招标文件要求及其他招标资料后，做出如下承诺：

1、我方承诺在招标文件要求工期内，按合同约定完成仪器设备供货及安装事宜。

2、提供1年免费保修服务。保修期从安装验收合格开始计。

3、售后服务8小时内响应（节假日除外），48小时内到达现场。

投 标人：                                 （盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：                             （签字）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

________年____月____日