中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司实验室电感耦合等离子体质谱仪及热托附仪等仪器设备采购招标

招标文件

项目编号：2018-22

招标人：中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司

2018 年 12 月 21 日

目录

第一章 招 标 函	1

一、投标仪器设备名称：	1

二、投标人资格及资质要求：	1

三、须提供的资格审查资料	1

四、投标文件组成及评标时间	1

五、投标仪器设备的交货期	2

六、投标文件的密封和标识	2

七、付款方式	2

八、定标方式	2

九、 投标文件送达截止时间	2

十、联系方式	2

第二章 评标办法（综合评分法）	3

一. 评标方法	9

二. 评标原则	9

三. 评标委员会组成及职责	9

四. 评标程序	9

五. 评审内容	9

六. 投标文件的澄清和说明及其他	12

七. 评标结果	13

第三章  投标文件格式	14

# 第一章 招 标 函

尊敬的投标人：

中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司为提升实验室的检验分析能力，需采购电感耦合等离子体质谱仪1套和全自动热脱附仪1套，现对该批仪器设备采购进行公开招标，欢迎国内有供货能力的合格供货商参加投标，公司择优选定中标人。

## 一、投标仪器设备名称：

1、电感耦合等离子体质谱仪（1套）：需求及技术规格见招标文件附件1；

2、全自动热脱附仪（1套）：需求及规格见招标文件附件2。

## 二、投标人资格及资质要求：

1、中华人民共和国工商营业执照。

2、具有独立承担民事责任的能力。
    3、具有良好的商业信誉。
    4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、如果是代理商必须具有制造商的授权证明。

## 三、须提供的资格审查资料

投标人须提供以下资格审查资料：

1、制造商盖章的产品授权书、售后服务承诺函以及其他证明文件；

2、投标文件签署授权委托书及其委托代理人身份证；

3、营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（如果已经三证合一提供营业执照即可）。

投标人提交的上述资格审查资料可提供原件或加盖投标人公章的复印件，由评标委员会审定是否通过。

## 四、投标文件组成及评标时间

本项目招标会议于2018年  12  月 27 日 14 时 30 分在中钢矿院研发大楼15楼1504室进行，请投标人准时参加。投标人应提交：

- 资格性和符合性审查资料，具体要求详见招标文件和投标文件格式，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。（复印件须加盖投标人公章并装订成册、一式二份，其中正副本各一份，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样）。

⑵ 投标报价，报价方需对本函第1条中所列仪器设备进行全部报价，不接受只针对部分仪器设备的报价，报价以人民币报价，最终报价为本函第1条中所列仪器设备的总报价。投标报价的主要内容包括：投标总价、每套仪器的单独报价、投标承诺书等，具体要求详见投标文件格式（须加盖投标人公章并装订成册、一式二份，其中正副本各一份，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样）。

## 五、投标仪器设备的交货期

中标方需在合同签订之日起150天内保质保量交付所有设备和附件。

## 六、投标文件的密封和标识

⑴ 投标文件的正本和副本一起密封包装，并在封套上加盖投标人单位公章。

⑵ 未按要求密封投标文件，招标人不予受理。

## 七、付款方式

投标方可以提供付款合作方式，供招标方参考。

## 八、定标方式

综合评分法，资格审查通过后且经评审的有效投标综合评分最高的投标人为中标候选人。

## 投标文件送达截止时间

2018年 12 月 27  日 14 时，逾期送达或不符合投标规定的招标人不予受理。

## 十、联系方式

中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司

安徽省马鞍山市经济开发区西塘路666号

联系人：华绍广    电话：13665554963

咨询接待：李波    电话：13955541323

传真：0555-2404686

中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司                                                   2018年 12 月 21 日

附件1：电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）需求及技术规格

一、仪器总体性能要求

★1、电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）要求为三重四极杆串级质谱仪或“双重四极杆”或“双重四极杆+单八极杆”结构，由电感耦合等离子体离子源、四极杆离子偏转提取系统、四极杆碰撞反应池、四极杆质量过滤器、离子检测系统等部分构成。

2、电感耦合等离子体质谱仪要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务，满足环保、食品、地质、金属、生物样品、化工材料分析等等。

3、仪器要求符合美国EPA标准方法 EPA200.8，EPA6020。要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比、同位素稀释分析。

★4、仪器要求可与液相色谱仪、气相色谱仪等色谱技术联用，进行元素价态、结合形态的分析能力，如砷、汞、铬等元素形态、价态的分析，并留有配套的接口等。

二、仪器主要性能要求

1、进样系统

1.1标配雾化器：耐高盐、高效同心雾化器。

1.2标配雾化室：小体积、低记忆效应旋流型雾化室

1.3标配炬管：超高纯石英材质炬管和卡式锁紧连接，低背景更低，拆卸和安装简单方便；炬管X/Y/Z定位计算机自动完成。

1.4全景式彩色等离子体观测窗，无需打开仪器即实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积，便于维护和清洗。

2、等离子体及射频发生器

2.1高频率自激式全固态射频发生器，频率30MHz以上。

2.2功率600－1600W，连续1W可调，频率稳定性＜±0.01%，采用变频技术快速匹配，适用乙腈等有机试剂直接进样。

2.3具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗。

2.4等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。

★2.5使用不少于6个高精度气体质量流量控制器，控制包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气），3路碰撞反应气（碰撞气、氧化反应气、还原反应气）。

3、接口系统

3.1为实现对离子射束紧凑控制，接口至少采用三级锥设计，应至少包括一个采样锥和两个截取锥或一个采样锥、一个截取锥和一个超级锥。

★3.2锥接口设计要求具高灵敏度、高复杂基体耐受和低干扰水平的大锥口设计。采样锥口径要求必须≥1.0mm，截取锥要求必须≥0.9mm，从而保证长期分析高基体、高盐样品的稳定性，满足高通量分析及大进样量的要求。锥口在满足高灵敏、高复杂基体耐受和低干扰水平上需要使用不同的设计时，需增配耐高基体进样系统或5套以上的耐基体嵌片。

3.3采样锥和截取锥之间不得使用气体，锥上不得施加任何电压。

4、真空系统

4.1真空部分应具有四级真空，多个入口的涡轮分子泵，以提高抽真空速度，同时高真空度能保证仪器稳定性。

4.2在彻底关闭仪器24小时后，冷启动抽真空，冷启动至工作所需要的真空度时间≤10分钟。

4.3所有泵内均含有腐蚀物清除子系统，标配真空规，维护方便。

5、四极杆离子透镜

5.1四极杆离子提取透镜系统，可实现离子质量筛选功能。

5.2正交90度离子偏转设计，彻底分离中性离子和光子，避免分析腔内样品沉积。

5.3真空腔内碰撞反应池和离子传输系统终身免维护。

6、四极杆碰撞反应池

6.1池体内部或池体前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计，从而实现强反应性气体下反应副产物的去除。

6.2碰撞反应池条件和标准条件的切换为全自动化。要求在同一试验方法中可以同时使用多种气体，包括碰撞模式（He气或H2气）、氧化反应模式（O2气）和还原反应模式（NH3/He混合气或纯氨气或纯甲烷）三种模式切换。

★6.3池技术必须同时具有KED动能歧视模式、反应模式以及全质量数（fullmass cut-off）筛选过滤功能，具有四种工作模式（标准模式、碰撞模式、氧化反应模式、还原反应模式），不同模式切换时间小于10秒。一个测试方法里面可同时具备标准模式、碰撞模式、氧化反应模式和还原反应模式，仪器自动切换。

★6.4碰撞反应池应配置≥三路独立气体，配置三个质量流量计；可以使用包括纯He、纯NH3或混合氨气、纯CH4、纯O2等多种碰撞或反应气体（提供仪器碰撞和反应共三路气体接口的图片）。

7、四极杆质量分析器

7.1带有预四极杆的超高稳定特种合金四极杆质量分析器。

7.2跳峰速度（slew speed）160,000amu/s，扫描速度（scan speed）5,000amu/s。

7.3质量范围：1～285amu。

7.4驱动频率：≥2.5MHz

7.5分辨率：具有高分辨和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节8种以上不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。低分辨可以设置到2.0amu,可以在一次方法分析过程中使用。

7.6最小驻留时间（Dwell Time）：可达10微秒。

8、检测器

8.1双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器。

8.2瞬时采集速率：不低于100,000点/秒。

8.3线性范围：大于10个数量级。

9、控制软件

9.1操作系统： Microsoft Windows 7多任务，多用户系统软件。

9.2全自动分析功能（启动关闭仪器，炬位调整，等离子体参数，离子透镜，标准等离子体条件与冷等离子体条件切换，标准模式与碰撞反应池模式切换等）。

9.3实时数据显示和实时报告显示。

9.4ICP-MS操作软件可以安装于个人计算机上，至少能安装在5个使用者的个人计算机上。样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理，并生成报告。

★10、仪器指标性能

10.1标准模式下灵敏度

低质量数（Li）：≥50M cps/ppm；

中质量数（In或Y）：≥100M cps/ppm；

高质量数（U或Tl）：≥80M cps/ppm；

10.2随机背景：＜0.5cps（4.5amu或220amu）。

10.3氧化物离子（CeO+/Ce+）：≤2.5%；双电荷离子（Ce++/Ce+）：≤3.0%。（不带制冷）

10.4 仪器检出限

轻质量元素: Be ≤0.5ppt；

中质量数元素：In ≤0.1ppt；

高质量数元素：U ≤0.1ppt；

10.5稳定性

短期稳定性RSD：≤3%（20分钟，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换）。

长期稳定性RSD：≤4%（4小时，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换）。

10.6质谱校正稳定性：≤ 0.025amu/24h

10.7同位素比精度：107Ag/109Ag同位素比，RSD＜0.08％。

10.8四极杆最短驻留时间（dwell time）10µs。

10.9在一次样品测试中，可以设置8种不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。

★11、仪器功能性能

11.1碰撞反应池能用纯氧气，消除ArCl+对As元素干扰。As的检出限优于1ppt（提供生产厂家盖章的文献证明或承诺作为验收指标）。

11.2碰撞反应池能用纯甲烷气, 消除40Ar+40Ar+对80Se+的干扰，80Se+的检出限优于1ppt（提供生产厂家盖章的文献证明或承诺作为验收指标）。

11.3碰撞反应池能用纯氨气，消除40Ar+对40Ca+的干扰，40Ca+的检出限优于1ppt（提供生产厂家盖章的文献证明或承诺作为验收指标）。

11.4具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差小于1%（提供生产厂家盖章的文献证明或承诺作为验收指标）。

11.5碰撞反应池能通入氨气，消除ArO/CaO对铁的干扰，56Fe的检出限优于0.7ppt（提供生产厂家盖章的文献证明或承诺作为验收指标）。

11.6碰撞反应池通入氨气，消除ClO+对钒的干扰，20% 高纯盐酸中V的检出限≤0.1ppt， 10ppt加标回收率优于95%（提供生产厂家盖章的文献证明或承诺作为验收指标）。

三、配置和附件要求

1、整机配置

1.1电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS主机1套，包含：

（1）高灵敏度同心雾化器和旋流雾室；

（2）全彩色等离子体观察窗；

（3）等离子体位置XYZ三轴全自动调节；

（4）三锥接口；

（5）射频发生器；

（6）采样锥和截取锥；

（7）四级杆离子透镜；

（8）四级杆碰撞反应池；

（9）含预四级杆的超高稳定特种合金四极杆质量分析器；

（10）双模同时检测器；

（11）四级真空系统。

1.2原版操作软件　各1套

1.3原装进口压缩机制冷循环水系统（含冷却剂、管道等）　1套

1.4原装仪器调试溶液启动包　1套

1.5原装液体自动进样器（150位以上）　1套

1.6耐高盐耐HF进样系统（PFA雾化器、PFA雾室、中心管、炬管等全套）　2套

2、主要消耗品备件

2.1镍采样锥/镍截取锥/超截取锥各2套；

2.2采样锥垫片/超锥O型圈/超锥螺丝各4套；

2.3石英中心管、炬管2套；喷射管螺帽2套；

2.4雾化器管线1套；管接头1个；

2.5废液管接头2个；

2.6内标泵管24根；

2.7蠕动泵进样管96根；

2.8蠕动泵排液管48根；

2.9样品毛细管10根；

2.10 多元素混合内标溶液2瓶；

2.11多元素（24种）混合标准溶液3瓶；

2.12调谐液2瓶；

2.13 ICP-MS真空泵泵油一瓶（1L）；

2.14一体化平台热解涂层横向石墨管20根（PE公司生产）；

2.15自动进样器样品瓶（1.2 ml）2000个；

2.16 ICP自动进样样品架3个，其中9+29位样品架1个，60位样品架2个；

2.17 ICP铜箔150片；

2.18 ICP蠕动泵管72根（进样管）；

2.19 ICP废液管24根；

2.20 ICP中心管（2mm）2根；

3、配套辅助设备

3.1稳压电源UPS（10KVA，延时1小时）　1套

3.2高纯He气及钢瓶（带减压阀）　1套

3.3高纯O2气及钢瓶（带减压阀）　1套

3.4高纯HN3气及钢瓶（带减压阀）　1套

3.5品牌商用计算机、激光打印机　1套

四、技术服务和其他要求

1、设备安装、调试和验收和服务：设备到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在15个工作日内完成。

2、保修期：提供至少一年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日算起。

3、维修响应时间：对用户的服务要求应在4小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1周内解决或提出明确解决方案。

4、人员培训：应在设备安装调试合格后工程师进行免费操作培训；应在设备安装调试合格后24个月内由生产商提供5个免费名额在生产商上海或北京技术中心进行系统全培训。

5、其他：投标单位需提供原厂盖章的授权书、售后服务承诺书、英文Datasheet文件。

注：1、所投产品应列明产地、制造商、产品型号；且需提供有制造商盖章的制造商授权书、售后承诺函、原版彩页以及其他证明文件。

附件2：全自动热脱附仪需求及技术规格

一、操作环境

电源：AC 230V +/- 10%，50/60Hz；温度：15-35℃；相对湿度20%-80%；

二、技术性能要求

1、设备用途：用于气体、液体和固体样品的前处理，以方便利用气相色谱仪和气质联用仪分析气体、液体和固体样品中微量挥发性和半挥发性有机化合物的定性、定量分析。

★2、热脱附仪：热脱附仪可与各种型号的气相色谱仪联用，采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形。在不使用液体冷冻剂的情况下，电子制冷装置可将阱冷却至-40℃。

★3、触摸式彩屏控制界面，全中文显示。整个仪器的工作流程和运行所需的全部参数，包括分析方法的编辑，储存，调用等操作都可同一彩屏控制界面设定，可实时显示气路工作状态、设定值和真实值。

4、管路系统：使用模块式设计，所有气路的关键连接和电磁阀、质量流量计集中于同一模块，减少系统死体积和连接部件，防止泄漏。在脱附前后，样品管都处于密封状态，以确保样品检测结果的真实性和可靠性。在脱附前，系统必须能够在线自动对流路进行密封检测。具有吸附冷阱测试和反向老化功能，在分析过程中可以老化吸附管，节约实验时间。

★5、气路控制：全电子流量控制，质量流量计精确控制流量，不受温度、压力变化的影响。载气和分流均是电子流量控制，并且为标准配置（非选件）。本仪器具有独立的电子流量模块，无需依靠其他仪器的气路控制部分。

★6、样品分流：系统必须可以在样品管前后实现分流，分流流量可自动在0和200ml/min之间任意设定，可与小口径毛细管柱匹配，确保样品的分离效果。入口和出口分流的2路气体都是电子流量控制。

★7、样品管个数：全自动50支样品管。

8、样品管材料：不锈钢，玻璃或玻璃内衬不锈钢样品管，可预先填充吸附剂。

9、样品管温度范围：50℃－400℃，最小增加值：1℃。

10、脱附时间：1－999分钟可选，最小增加值：0.1min。

11、冷阱低温范围：-40℃－150℃，最小增加值：1℃。

12、冷阱高温范围： 50℃－400℃，最小增加值：1℃。

13、冷阱升温速率：5℃/sec、20℃/sec、40℃/sec、99℃/sec间可选。

14、传输线加热温度：50℃－300℃。

15、惰性传输线：长度1800mm，涂层金属传输线，可直接与石英毛细色谱柱相连。

三、配置和附件要求

1、全自动热脱附仪主机　1套

2、惰性传输线（1800mm）　1套

3、安装启动附件包　1套

4、液体样品添加装置1套；

5、与GC连接用准备信号线　1套

6、主要消耗品备件

6.1 冷阱O型圈3套；

6.2 样品管O圈4套；

6.3 冷阱密封PTFE垫2个；

6.4 预处理的铜管1根；

6.5 三通2个；

6.6 不锈钢两通1个；

6.7 Tenax装填不锈钢脱附管10根（原装进口）；

6.8 CarboTrap 300三种复合填料装填不锈钢脱附管40根（原装进口）；

6.9 ATD上机用样品管帽40个；

6.10 装填Tenax的冷阱1套；

6.11 空气毒物分析的冷阱1套；

6.12  FFAP色谱柱（30m*0.32*0.25）1根（原装进口）；

6.13 GC自动进样器小瓶/盖/隔垫各1000个；

6.14 国产Tenax TA已装填脱附管20根；

6.15 国产CarboTrap 300三种复合填料已装填脱附管30根。

7、T100老化仪　1套

四、技术服务和其他要求

1、设备安装、调试和验收和服务：设备到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在15个工作日内完成。

2、保修期：提供至少一年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日算起。

3、维修响应时间：对用户的服务要求应在4小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1周内解决或提出明确解决方案。

4、人员培训：应在设备安装调试合格后工程师进行免费操作培训；应在设备安装调试合格后24个月内由生产商提供5个免费名额在生产商上海或北京技术中心进行系统全培训。

5、其他：投标单位需提供原厂盖章的授权书、售后服务承诺书、英文Datasheet文件。

注：1所投产品应列明产地、制造商、产品型号；且需提供有制造商盖章的制造商授权书、售后承诺函、原版彩页以及其他证明文件。

# 第二章 评标办法（综合评分法）

## 一. 评标方法

采用综合评分法，先对各投标文件先进行投标资格和符合性审查，然后进行技术评审和商务评审，最后确定中标候选人。

## 二. 评标原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则，能够满足招标文件实质性要求，经评审的有效投标综合评分最高的投标人为中标候选人。

## 三. 评标委员会组成及职责

3.1评标委员会

评标委员会由院市场开发部、院资产财务部、科技创新中心、安环总公司等部门相关成员组成。

3.2 评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标办法，对投标文件进行系统地评审和比较，推荐中标候选人或直接确定中标人。提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。对评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

## 四. 评标程序

先进行投标资格性和符合性审查（初审），再按综合评分法进行评审（技术评审和商务评审）。经资格审查和综合评分法进行评审后，按通过资格性和符合性审查的有效投标的综合评分由高到低的次序推荐1～3名中标候选人，综合评分最高的为第一中标候选人，次高的为第二中标候选人，依此类推。

## 五. 评审内容

5.1投标资格性和符合性审查（初审）

评标委员会成员依据招标文件的要求，对所有投标人提交的投标文件进行初审，初审分为资格性审查和符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，评标委员会对供应商某项初审指标如有不同意思时，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。供应商必须通过下表所列的全部指标，否则将直接判定投标人的资格不符合要求，初审不通过。未通过资格性和符合性审查（初审）的投标人，将不再进入后续评标程序。当符合初审要求的投标人不足两家时，本次招标流标。

| 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司实验室 电感耦合等离子体质谱仪及热托附仪等仪器设备采购项目（项目号：2018-22）招标 资格性和符合性审查表（初审表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |  |  |
| 序号 | 实质性响应评审指标 | 评审要求 | 是否通过 | 响应文件格式及提供资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照和税务登记证的原件或盖章的复印件，应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一”登记的，响应文件中提供营业执照原件或盖章的复印件即可。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |  |
| 3 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 4 | 授权委托书 | 符合招标文件要求 |  | 法人代表参加的无需此件，提供身份证明即可。响应文件格式见附件。 |
| 5 | 投标文件送达情况 | 未在截止时间前送达投标文件的，投标文件无效 |  | 登记投标文件送达时间 |
| 6 | 提供制造商盖章的产品授权书 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 7 | 投标承诺书 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 其他要求 | 法律、法规规定的其他条件或招标文件列明的其他要求 |  |  |
| 评审指标通过标准 |  | 供应商必须通过上述全部指标 |  |  |
| 评委签字： 评审时间： |  |  |  |  |

5.2 技术标评审和商务标评审

评标委员会成员对通过资格性审查和符合性审查的投标文件作进一步的评审。评审的基本步骤和基本要求如下：

5.2.1技术标评审（技术标总分：65分）

技术标评审是指对招标文件做出了实质性响应的投标文件就技术、资信等诸多因素进行评审打分。评委对通过初审的所有投标人进行评分，并分别填写评分表。具体评分标准如下：

| 序号 | 评分项目 | 主要指标 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 （40分） | 见技术参数要求 | 主要技术参数满足要求得基准分35分，若有正偏离，则在基准分基础上加0.5-1分/项（评委根据技术性能指标的重要性酌情打分），最多加5分；非主要技术参数，若有负偏离，则在基准分基础上扣1-2分/项（评委根据技术性能指标的重要性酌情打分），扣完为止。 注： 主要技术参数有1项负偏离，视为实质性不响应。（招标文件中加有“★”的参数为主要技术参数） |
| 3 | 品牌 （3分） | 对所投仪器设备品牌的市场知名度、产地等，综合比较 | 根据所投设备的市场知名度、产地，综合比较所投设备的品牌：较优得：3分，良好得2分，一般得0-1分。 |
| 4 | 业绩（6） | 2016年以来类似设备销售合同的复印件 | 每有一个电感耦合等离子质谱仪或热托附的销售合同，加2分，总分共6分。 |
| 5 | 付款方式（5） | 付款方式进行比较 | 对付款方式进行比较，付款方式最优的得5分，较优的得3分，一般的得0-1分。 |
| 4 | 交货期（6分） | 150天交货期 | 响应“150天交货期”得基础分3分，每提前10天加1分，加满共6分，不满足“150天交货期”的不得分。 |
| 5 | 总体感觉及市场影响 （5分） | 标书总体制作、市场占有率等情况 | 根据标书情况和相关资料酌情打分，较优得：5分，良好得4分，一般得2-3分。 |

技术标得分汇总：汇总全体评委的评分表，并求出某一投标人的得分算术平均值，保留至小数点后两位数，即为该投标人技术标评审最后得分。

5.2.2商务标评审（商务标总分：35分）

商务标评审是指对投标报价进行评审。评标委员会只对通过资格性和符合性审查的投标人报价的有效性进行评审。当投标人商务标出现下列情形之一时，视为无效报价：

⑴出现有选择报价或两个及以上报价方案；

⑵商务标开标一览表未按照招标文件要求签署盖章的；

⑶报价清单数量与招标文件给出的清单数量不一致的；

⑷只针对部分仪器设备进行报价的；

⑸应视为无效报价的其他情形。

当所有进入商务标评审的投标人中，有效报价投标人数量不足两家时，该项目流标。

经商务标评审，其中的有效最低投标报价为基准报价，得满分35分，其余投标人的报价得分均按照以下方式计算：商务标得分=（投标基准价/投标报价）×35%×100。

5.3 汇总排序确定中标候选人原则

将投标人的技术标得分再加上商务标得分，即为该投标人的最终得分。按照投标人最终得分由高到低排出中标候选人。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。最终得分及投标报价均相同的，则通过抽签方式确定中标候选人的排序。

## 六. 投标文件的澄清和说明及其他

⑴投标人投标报价与公布的预算价相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

⑵评审过程中，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或其委托代理人签字。

⑶评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

⑷如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

⑸投标人简单地复印或照搬招标文件中的技术规格作为其投标文件的一部分，将有可能导致其投标无效。

⑹评标结束时，评委会要按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中情况，按照优先次序，依次排列推荐中标候选人或确定中标候选人的顺序。

⑺评委会有权否决全部投标。

⑻评标过程的保密，评委会成员或者参加评标的其他人员均不得向他人透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。在评标过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标书被拒绝。

⑼其他，投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

## 七. 评标结果

7.1评标委员会在评审对象中按照经评审的有效投标综合评分由高到低的顺序推荐中标候选人。

7.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

⑴ 评标委员会成员名单。

⑵ 符合要求的投标人一览表。

⑶ 投标资格审查结果

⑷ 中标候选人排序及价格一览表

⑸ 澄清或说明事项纪要。

7.3 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3名，并标明排列顺序。

7.4 招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。依次类推。

- 第三章  投标文件格式

3.1投标文件封面

中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司实验室电感耦合等离子体质谱仪及热托附仪等仪器设备采购招标

投 标 文 件

项目编号：2018-22

投   标   人：                                    (投标单位章）

法定代表人或

其委托代理人：                                     (签     字）

日   期  ：        年     月    日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 投标总价 |  |
| 三 | 投标人基本情况表及合格供应商登记表 |  |
| 四 | 投标人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一的营业执照）的原件或加盖公章的复印件 |  |
| 五 | 授权委托书 |  |
| 六 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 |  |
| 七 | 技术要求偏离表 |  |
| 八 | 投标承诺书 |  |
| 九 | 制造商盖章的产品授权书 |  |
| 十 | 其他要求的文件 |  |

一、投标函

投 标 函

致：中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司

1、根据贵方“           ”的招标要求，正式授权下述签字人         代表投标人    ，全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物与服务，总投标价为人民币（大写）：                    元整。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后 150 日内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方为本项目提交的投标书壹式贰份，其中正本壹份、副本壹份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：

（公    章）

投标单位授权代表姓名（签字）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：

电   话：

传    真：

投标单位开户行:

账          号:

二、投标报价

投  标  总  价

投标总价：(小写):

(大写):

投标人:		                         (单位签字或盖章)

法定代表人或

其委托代理人：			   	    (签字或盖章)

编制时间:

投标报价表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 产地 生产厂家 | 单价 （元） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 |  |  |  | 1套 |  |
| 2 | 全自动热脱附仪 |  |  |  | 1套 |  |
| 合计 | 大写： 元整（￥： 元） |  |  |  |  |  |

备注：参数及配置见附件

三、资格审查资料

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

合格供应商登记表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 申请单位 |  |
| 2 | 申请人 |  |
| 3 | 申请日期 |  |
| 4 | 项目负责人 |  |
| 5 | 合同项目内容 |  |
| 6 | 是否初次申请 |  |
| 7 | 供应商名称 |  |
| 8 | *供应商类型 |  |
| 9 | 注册资金(万元) |  |
| 10 | 注册地 |  |
| 11 | 资质（明确资质等级） |  |
| 12 | *信用等级（A/B/C） |  |

注：*供应商类型包括咨询及设计、工程承包类、工程材料类、工程勘察类、仪器仪表设备类、特殊项目；

*信用等级包括A 合格类、B 基本合格类、C 不合格类

四、投标人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一的营业执照）的原件或加盖公章的复印件

五、授权委托书

授权委托书

本人   （姓名）   系                   的法定代表人，现委托   （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改                                               施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

附：委托代理人身份证明

六、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

七、技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 招标文件中技术要求 | 投标人的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） |  |  |
|  | 一、仪器总体性能要求 |  |  |
|  | ★1、电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）要求为三重四极杆串级质谱仪或“双重四极杆”或“双重四极杆+单八极杆”结构，由电感耦合等离子体离子源、四极杆离子偏转提取系统、四极杆碰撞反应池、四极杆质量过滤器、离子检测系统等部分构成。 |  |  |
|  | 2、电感耦合等离子体质谱仪要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务，满足环保、食品、地质、金属、生物样品、化工材料分析等等。 |  |  |
|  | 3、仪器要求符合美国EPA标准方法 EPA200.8，EPA6020。要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比、同位素稀释分析。 |  |  |
|  | 4、仪器要求可与液相色谱仪、气相色谱仪等色谱技术联用，进行元素价态、结合形态的分析能力，如砷、汞、铬等元素形态、价态的分析。 |  |  |
|  | 二、仪器主要性能要求 |  |  |
|  | 1、进样系统 |  |  |
|  | 1.1标配雾化器：耐高盐、高效同心雾化器。 |  |  |
|  | 1.2标配雾化室：小体积、低记忆效应旋流型雾化室 |  |  |
|  | 1.3标配炬管：超高纯石英材质炬管和卡式锁紧连接，低背景更低，拆卸和安装简单方便；炬管X/Y/Z定位计算机自动完成。 |  |  |
|  | 1.4全景式彩色等离子体观测窗，无需打开仪器即实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积，便于维护和清洗。 |  |  |
|  | 2、等离子体及射频发生器 |  |  |
|  | 2.1高频率自激式全固态射频发生器，频率30MHz以上。 |  |  |
|  | 2.2功率600－1600W，连续1W可调，频率稳定性＜±0.01%，采用变频技术快速匹配，适用乙腈等有机试剂直接进样。 |  |  |
|  | 2.3具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗。 |  |  |
|  | 2.4等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。 |  |  |
|  | ★2.5使用不少于6个高精度气体质量流量控制器，控制包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气），3路碰撞反应气（碰撞气、氧化反应气、还原反应气）。 |  |  |
|  | 3、接口系统 |  |  |
|  | 3.1为实现对离子射束紧凑控制，接口至少采用三级锥设计，应至少包括一个采样锥和两个截取锥或一个采样锥、一个截取锥和一个超级锥。 |  |  |
|  | ★3.2锥接口设计要求具高灵敏度、高复杂基体耐受和低干扰水平的大锥口设计。采样锥口径要求必须≥1.0mm，截取锥要求必须≥0.9mm，从而保证长期分析高基体、高盐样品的稳定性，满足高通量分析及大进样量的要求。锥口在满足高灵敏、高复杂基体耐受和低干扰水平上需要使用不同的设计时，需增配耐高基体进样系统或5套以上的耐基体嵌片。 |  |  |
|  | 3.3采样锥和截取锥之间不得使用气体，锥上不得施加任何电压。 |  |  |
|  | 4、真空系统 |  |  |
|  | 4.1真空部分应具有四级真空，多个入口的涡轮分子泵，以提高抽真空速度，同时高真空度能保证仪器稳定性。 |  |  |
|  | 4.2在彻底关闭仪器24小时后，冷启动抽真空，冷启动至工作所需要的真空度时间≤10分钟。 |  |  |
|  | 4.3所有泵内均含有腐蚀物清除子系统，标配真空规，维护方便。 |  |  |
|  | 5、四极杆离子透镜 |  |  |
|  | 5.1四极杆离子提取透镜系统，可实现离子质量筛选功能。 |  |  |
|  | 5.2正交90度离子偏转设计，彻底分离中性离子和光子，避免分析腔内样品沉积。 |  |  |
|  | 5.3真空腔内碰撞反应池和离子传输系统终身免维护。 |  |  |
|  | 6、四极杆碰撞反应池 |  |  |
|  | 6.1池体内部或池体前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计，从而实现强反应性气体下反应副产物的去除。 |  |  |
|  | 6.2碰撞反应池条件和标准条件的切换为全自动化。要求在同一试验方法中可以同时使用多种气体，包括碰撞模式（He气或H2气）、氧化反应模式（O2气）和还原反应模式（NH3/He混合气或纯氨气或纯甲烷）三种模式切换。 |  |  |
|  | ★6.3池技术必须同时具有KED动能歧视模式、反应模式以及全质量数（fullmass cut-off）筛选过滤功能，具有四种工作模式（标准模式、碰撞模式、氧化反应模式、还原反应模式），不同模式切换时间小于10秒。一个测试方法里面可同时具备标准模式、碰撞模式、氧化反应模式和还原反应模式，仪器自动切换。 |  |  |
|  | ★6.4碰撞反应池应配置≥三路独立气体，配置三个质量流量计；可以使用包括纯He、纯NH3或混合氨气、纯CH4、纯O2等多种碰撞或反应气体（提供仪器碰撞和反应共三路气体接口的图片）。 |  |  |
|  | 7、四极杆质量分析器 |  |  |
|  | 7.1带有预四极杆的超高稳定特种合金四极杆质量分析器。 |  |  |
|  | 7.2跳峰速度（slew speed）160,000amu/s，扫描速度（scan speed）5,000amu/s。 |  |  |
|  | 7.3质量范围：1～285amu。 |  |  |
|  | 7.4驱动频率：≥2.5MHz |  |  |
|  | 7.5分辨率：具有高分辨和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节8种以上不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。低分辨可以设置到2.0amu,可以在一次方法分析过程中使用。 |  |  |
|  | 7.6最小驻留时间（Dwell Time）：可达10微秒。 |  |  |
|  | 8、检测器 |  |  |
|  | 8.1双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器。 |  |  |
|  | 8.2瞬时采集速率：不低于100,000点/秒。 |  |  |
|  | 8.3线性范围：大于10个数量级。 |  |  |
|  | 9、控制软件 |  |  |
|  | 9.1操作系统： Microsoft Windows 7多任务，多用户系统软件。 |  |  |
|  | 9.2全自动分析功能（启动关闭仪器，炬位调整，等离子体参数，离子透镜，标准等离子体条件与冷等离子体条件切换，标准模式与碰撞反应池模式切换等）。 |  |  |
|  | 9.3实时数据显示和实时报告显示。 |  |  |
|  | 9.4 ICP-MS操作软件可以安装于个人计算机上，至少能安装在5个使用者的个人计算机上。样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理，并生成报告。 |  |  |
|  | ★10、仪器指标性能 |  |  |
|  | 10.1标准模式下灵敏度 低质量数（Li）：≥50M cps/ppm； 中质量数（In或Y）：≥100M cps/ppm； 高质量数（U或Tl）：≥80M cps/ppm； |  |  |
|  | 10.2随机背景：＜0.5cps（4.5amu或220amu）。 |  |  |
|  | 10.3氧化物离子（CeO+/Ce+）：≤2.5%；双电荷离子（Ce++/Ce+）：≤3.0%。（不带制冷） |  |  |
|  | 10.4 仪器检出限 轻质量元素: Be ≤0.5ppt； 中质量数元素：In ≤0.1ppt； 高质量数元素：U ≤0.1ppt； |  |  |
|  | 10.5稳定性 短期稳定性RSD：≤3%（20分钟，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换）。 长期稳定性RSD：≤4%（4小时，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换）。 |  |  |
|  | 10.6质谱校正稳定性：≤ 0.025amu/24h |  |  |
|  | 10.7同位素比精度：107Ag/109Ag同位素比，RSD＜0.08％。 |  |  |
|  | 10.8四极杆最短驻留时间（dwell time）10µs。 |  |  |
|  | 10.9在一次样品测试中，可以设置8种不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。 |  |  |
|  | ★11、仪器功能性能 |  |  |
|  | 11.1碰撞反应池能用纯氧气，消除ArCl+对As元素干扰。As的检出限优于1ppt（提供生产厂家盖章的文献证明或承诺作为验收指标）。 |  |  |
|  | 11.2碰撞反应池能用纯甲烷气, 消除40Ar+40Ar+对80Se+的干扰，80Se+的检出限优于1ppt（提供生产厂家盖章的文献证明或承诺作为验收指标）。 |  |  |
|  | 11.3碰撞反应池能用纯氨气，消除40Ar+对40Ca+的干扰，40Ca+的检出限优于1ppt（提供生产厂家盖章的文献证明或承诺作为验收指标）。 |  |  |
|  | 11.4具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差小于1%（提供生产厂家盖章的文献证明或承诺作为验收指标）。 |  |  |
|  | 11.5碰撞反应池能通入氨气，消除ArO/CaO对铁的干扰，56Fe的检出限优于0.7ppt（提供生产厂家盖章的文献证明或承诺作为验收指标）。 |  |  |
|  | 11.6碰撞反应池通入氨气，消除ClO+对钒的干扰，20% 高纯盐酸中V的检出限≤0.1ppt， 10ppt加标回收率优于95%（提供生产厂家盖章的文献证明或承诺作为验收指标）。 |  |  |
|  | 三、配置和附件要求 |  |  |
|  | 1、整机配置 |  |  |
|  | 1.1电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS主机1套，包含： （1）高灵敏度同心雾化器和旋流雾室； （2）全彩色等离子体观察窗； （3）等离子体位置XYZ三轴全自动调节； （4）三锥接口； （5）射频发生器； （6）采样锥和截取锥； （7）四级杆离子透镜； （8）四级杆碰撞反应池； （9）含预四级杆的超高稳定特种合金四极杆质量分析器； （10）双模同时检测器； （11）四级真空系统。 |  |  |
|  | 1.2原版操作软件 各1套 |  |  |
|  | 1.3原装进口压缩机制冷循环水系统（含冷却剂、管道等） 1套 |  |  |
|  | 1.4原装仪器调试溶液启动包 1套 |  |  |
|  | 1.5原装液体自动进样器（150位以上） 1套 |  |  |
|  | 1.6耐高盐耐HF进样系统（PFA雾化器、PFA雾室、中心管、炬管等全套） 2套 |  |  |
|  | 2.1镍采样锥/镍截取锥/超截取锥各2套； 2.2采样锥垫片/超锥O型圈/超锥螺丝各4套； 2.3石英中心管、炬管2套；喷射管螺帽2套； 2.4雾化器管线1套；管接头1个； 2.5废液管接头2个； 2.6内标泵管24根； 2.7蠕动泵进样管96根； 2.8蠕动泵排液管48根； 2.9样品毛细管10根； 2.10 多元素混合内标溶液2瓶； 2.11多元素（24种）混合标准溶液3瓶； 2.12调谐液2瓶； 2.13 ICP-MS真空泵泵油一瓶（1L）； 2.14一体化平台热解涂层横向石墨管20根（PE公司生产）； 2.15自动进样器样品瓶（1.2 ml）2000个； 2.16 ICP自动进样样品架3个，其中9+29位样品架1个，60位样品架2个； 2.17 ICP铜箔150片； 2.18 ICP蠕动泵管72根（进样管）； 2.19 ICP废液管24根； 2.20 ICP中心管（2mm）2根； |  |  |
|  | 3、配套辅助设备 |  |  |
|  | 3.1稳压电源UPS（10KVA，延时1小时） 1套 |  |  |
|  | 3.2高纯He气及钢瓶（带减压阀） 1套 |  |  |
|  | 3.3高纯O2气及钢瓶（带减压阀） 1套 |  |  |
|  | 3.4高纯HN3气及钢瓶（带减压阀） 1套 |  |  |
|  | 3.5品牌商用计算机、激光打印机 1套 |  |  |
|  | 四、技术服务和其他要求 |  |  |
|  | 1、设备安装、调试和验收和服务：设备到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在15个工作日内完成。 |  |  |
|  | 2、保修期：提供至少一年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日算起。 |  |  |
|  | 3、维修响应时间：对用户的服务要求应在4小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1周内解决或提出明确解决方案。 |  |  |
|  | 4、人员培训：应在设备安装调试合格后工程师进行免费操作培训；应在设备安装调试合格后24个月内由生产商提供5个免费名额在生产商上海或北京技术中心进行系统全培训。 |  |  |
|  | 5、其他：投标单位需提供原厂盖章的授权书、售后服务承诺书、英文Datasheet文件。 |  |  |
| 2 | 全自动热脱附仪 |  |  |
|  | 一、操作环境 电源：AC 230V +/- 10%，50/60Hz；温度：15-35℃；相对湿度20%-80%； |  |  |
|  | 二、技术性能要求 |  |  |
|  | 1、设备用途：用于气体、液体和固体样品的前处理，以方便利用气相色谱仪和气质联用仪分析气体、液体和固体样品中微量挥发性和半挥发性有机化合物的定性、定量分析。 |  |  |
|  | ★2、热脱附仪：热脱附仪可与各种型号的气相色谱仪联用，采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形。在不使用液体冷冻剂的情况下，电子制冷装置可将阱冷却至-40℃。 |  |  |
|  | ★3、触摸式彩屏控制界面，全中文显示。整个仪器的工作流程和运行所需的全部参数，包括分析方法的编辑，储存，调用等操作都可同一彩屏控制界面设定，可实时显示气路工作状态、设定值和真实值。 |  |  |
|  | 4、管路系统：使用模块式设计，所有气路的关键连接和电磁阀、质量流量计集中于同一模块，减少系统死体积和连接部件，防止泄漏。在脱附前后，样品管都处于密封状态，以确保样品检测结果的真实性和可靠性。在脱附前，系统必须能够在线自动对流路进行密封检测。具有吸附冷阱测试和反向老化功能，在分析过程中可以老化吸附管，节约实验时间。 |  |  |
|  | ★5、气路控制：全电子流量控制，质量流量计精确控制流量，不受温度、压力变化的影响。载气和分流均是电子流量控制，并且为标准配置（非选件）。本仪器具有独立的电子流量模块，无需依靠其他仪器的气路控制部分。 |  |  |
|  | ★6、样品分流：系统必须可以在样品管前后实现分流，分流流量可自动在0和200ml/min之间任意设定，可与小口径毛细管柱匹配，确保样品的分离效果。入口和出口分流的2路气体都是电子流量控制。 |  |  |
|  | ★7、样品管个数：全自动50支样品管。 |  |  |
|  | 8、样品管材料：不锈钢，玻璃或玻璃内衬不锈钢样品管，可预先填充吸附剂。 |  |  |
|  | 9、样品管温度范围：50℃－400℃，最小增加值：1℃。 |  |  |
|  | 10、脱附时间：1－999分钟可选，最小增加值：0.1min。 |  |  |
|  | 11、冷阱低温范围：-40℃－150℃，最小增加值：1℃。 |  |  |
|  | 12、冷阱高温范围： 50℃－400℃，最小增加值：1℃。 |  |  |
|  | 13、冷阱升温速率：5℃/sec、20℃/sec、40℃/sec、99℃/sec间可选。 |  |  |
|  | 14、传输线加热温度：50℃－300℃。 |  |  |
|  | 15、惰性传输线：长度1800mm，涂层金属传输线，可直接与石英毛细色谱柱相连。 |  |  |
|  | 三、配置和附件要求 |  |  |
|  | 1、全自动热脱附仪主机 1套 |  |  |
|  | 2、惰性传输线（1800mm） 1套 |  |  |
|  | 3、安装启动附件包 1套 |  |  |
|  | 4、液体样品添加装置1套； |  |  |
|  | 5、与GC连接用准备信号线 1套 |  |  |
|  | 6、主要消耗品备件 6.1 冷阱O型圈3套； 6.2 样品管O圈4套； 6.3 冷阱密封PTFE垫2个； 6.4 预处理的铜管1根； 6.5 三通2个； 6.6 不锈钢两通1个； 6.7 Tenax装填不锈钢脱附管10根（原装进口）； 6.8 CarboTrap 300三种复合填料装填不锈钢脱附管40根（原装进口）； 6.9 ATD上机用样品管帽40个； 6.10 装填Tenax的冷阱1套； 6.11 空气毒物分析的冷阱1套； 6.12 FFAP色谱柱（30m*0.32*0.25）1根（原装进口）； 6.13 GC自动进样器小瓶/盖/隔垫各1000个； 6.14 国产Tenax TA已装填脱附管20根； 6.15 国产CarboTrap 300三种复合填料已装填脱附管30根。 |  |  |
|  | 7、T100老化仪 1套 |  |  |
|  | 四、技术服务和其他要求 |  |  |
|  | 1、设备安装、调试和验收和服务：设备到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在15个工作日内完成。 |  |  |
|  | 2、保修期：提供至少一年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日算起。 |  |  |
|  | 3、维修响应时间：对用户的服务要求应在4小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1周内解决或提出明确解决方案。 |  |  |
|  | 4、人员培训：应在设备安装调试合格后工程师进行免费操作培训；应在设备安装调试合格后24个月内由生产商提供5个免费名额在生产商上海或北京技术中心进行系统全培训。 |  |  |
|  | 5、其他：投标单位需提供原厂盖章的授权书、售后服务承诺书、英文Datasheet文件。 |  |  |

附件1：电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）需求及技术规格

一、仪器总体性能要求

★1、电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）要求为三重四极杆串级质谱仪或“双重四极杆”或“双重四极杆+单八极杆”结构，由电感耦合等离子体离子源、四极杆离子偏转提取系统、四极杆碰撞反应池、四极杆质量过滤器、离子检测系统等部分构成。

2、电感耦合等离子体质谱仪要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务，满足环保、食品、地质、金属、生物样品、化工材料分析等等。

3、仪器要求符合美国EPA标准方法 EPA200.8，EPA6020。要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比、同位素稀释分析。

4、仪器要求可与液相色谱仪、气相色谱仪等色谱技术联用，进行元素价态、结合形态的分析能力，如砷、汞、铬等元素形态、价态的分析。

二、仪器主要性能要求

1、进样系统

1.1标配雾化器：耐高盐、高效同心雾化器。

1.2标配雾化室：小体积、低记忆效应旋流型雾化室

1.3标配炬管：超高纯石英材质炬管和卡式锁紧连接，低背景更低，拆卸和安装简单方便；炬管X/Y/Z定位计算机自动完成。

1.4全景式彩色等离子体观测窗，无需打开仪器即实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积，便于维护和清洗。

2、等离子体及射频发生器

2.1高频率自激式全固态射频发生器，频率30MHz以上。

2.2功率600－1600W，连续1W可调，频率稳定性＜±0.01%，采用变频技术快速匹配，适用乙腈等有机试剂直接进样。

2.3具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗。

2.4等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。

★2.5使用不少于6个高精度气体质量流量控制器，控制包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气），3路碰撞反应气（碰撞气、氧化反应气、还原反应气）。

3、接口系统

3.1为实现对离子射束紧凑控制，接口至少采用三级锥设计，应至少包括一个采样锥和两个截取锥或一个采样锥、一个截取锥和一个超级锥。

★3.2锥接口设计要求具高灵敏度、高复杂基体耐受和低干扰水平的大锥口设计。采样锥口径要求必须≥1.0mm，截取锥要求必须≥0.9mm，从而保证长期分析高基体、高盐样品的稳定性，满足高通量分析及大进样量的要求。锥口在满足高灵敏、高复杂基体耐受和低干扰水平上需要使用不同的设计时，需增配耐高基体进样系统或5套以上的耐基体嵌片。

3.3采样锥和截取锥之间不得使用气体，锥上不得施加任何电压。

4、真空系统

4.1真空部分应具有四级真空，多个入口的涡轮分子泵，以提高抽真空速度，同时高真空度能保证仪器稳定性。

4.2在彻底关闭仪器24小时后，冷启动抽真空，冷启动至工作所需要的真空度时间≤10分钟。

4.3所有泵内均含有腐蚀物清除子系统，标配真空规，维护方便。

5、四极杆离子透镜

5.1四极杆离子提取透镜系统，可实现离子质量筛选功能。

5.2正交90度离子偏转设计，彻底分离中性离子和光子，避免分析腔内样品沉积。

5.3真空腔内碰撞反应池和离子传输系统终身免维护。

6、四极杆碰撞反应池

6.1池体内部或池体前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计，从而实现强反应性气体下反应副产物的去除。

6.2碰撞反应池条件和标准条件的切换为全自动化。要求在同一试验方法中可以同时使用多种气体，包括碰撞模式（He气或H2气）、氧化反应模式（O2气）和还原反应模式（NH3/He混合气或纯氨气或纯甲烷）三种模式切换。

★6.3池技术必须同时具有KED动能歧视模式、反应模式以及全质量数（fullmass cut-off）筛选过滤功能，具有四种工作模式（标准模式、碰撞模式、氧化反应模式、还原反应模式），不同模式切换时间小于10秒。一个测试方法里面可同时具备标准模式、碰撞模式、氧化反应模式和还原反应模式，仪器自动切换。

★6.4碰撞反应池应配置≥三路独立气体，配置三个质量流量计；可以使用包括纯He、纯NH3或混合氨气、纯CH4、纯O2等多种碰撞或反应气体（提供仪器碰撞和反应共三路气体接口的图片）。

7、四极杆质量分析器

7.1带有预四极杆的超高稳定特种合金四极杆质量分析器。

7.2跳峰速度（slew speed）160,000amu/s，扫描速度（scan speed）5,000amu/s。

7.3质量范围：1～285amu。

7.4驱动频率：≥2.5MHz

7.5分辨率：具有高分辨和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节8种以上不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。低分辨可以设置到2.0amu,可以在一次方法分析过程中使用。

7.6最小驻留时间（Dwell Time）：可达10微秒。

8、检测器

8.1双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器。

8.2瞬时采集速率：不低于100,000点/秒。

8.3线性范围：大于10个数量级。

9、控制软件

9.1操作系统： Microsoft Windows 7多任务，多用户系统软件。

9.2全自动分析功能（启动关闭仪器，炬位调整，等离子体参数，离子透镜，标准等离子体条件与冷等离子体条件切换，标准模式与碰撞反应池模式切换等）。

9.3实时数据显示和实时报告显示。

9.4ICP-MS操作软件可以安装于个人计算机上，至少能安装在5个使用者的个人计算机上。样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理，并生成报告。

★10、仪器指标性能

10.1标准模式下灵敏度

低质量数（Li）：≥50M cps/ppm；

中质量数（In或Y）：≥100M cps/ppm；

高质量数（U或Tl）：≥80M cps/ppm；

10.2随机背景：＜0.5cps（4.5amu或220amu）。

10.3氧化物离子（CeO+/Ce+）：≤2.5%；双电荷离子（Ce++/Ce+）：≤3.0%。（不带制冷）

10.4 仪器检出限

轻质量元素: Be ≤0.5ppt；

中质量数元素：In ≤0.1ppt；

高质量数元素：U ≤0.1ppt；

10.5稳定性

短期稳定性RSD：≤3%（20分钟，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换）。

长期稳定性RSD：≤4%（4小时，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换）。

10.6质谱校正稳定性：≤ 0.025amu/24h

10.7同位素比精度：107Ag/109Ag同位素比，RSD＜0.08％。

10.8四极杆最短驻留时间（dwell time）10µs。

10.9在一次样品测试中，可以设置8种不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。

★11、仪器功能性能

11.1碰撞反应池能用纯氧气，消除ArCl+对As元素干扰。As的检出限优于1ppt（提供生产厂家盖章的文献证明或承诺作为验收指标）。

11.2碰撞反应池能用纯甲烷气, 消除40Ar+40Ar+对80Se+的干扰，80Se+的检出限优于1ppt（提供生产厂家盖章的文献证明或承诺作为验收指标）。

11.3碰撞反应池能用纯氨气，消除40Ar+对40Ca+的干扰，40Ca+的检出限优于1ppt（提供生产厂家盖章的文献证明或承诺作为验收指标）。

11.4具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差小于1%（提供生产厂家盖章的文献证明或承诺作为验收指标）。

11.5碰撞反应池能通入氨气，消除ArO/CaO对铁的干扰，56Fe的检出限优于0.7ppt（提供生产厂家盖章的文献证明或承诺作为验收指标）。

11.6碰撞反应池通入氨气，消除ClO+对钒的干扰，20% 高纯盐酸中V的检出限≤0.1ppt， 10ppt加标回收率优于95%（提供生产厂家盖章的文献证明或承诺作为验收指标）。

三、配置和附件要求

1、整机配置

1.1电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS主机1套，包含：

（1）高灵敏度同心雾化器和旋流雾室；

（2）全彩色等离子体观察窗；

（3）等离子体位置XYZ三轴全自动调节；

（4）三锥接口；

（5）射频发生器；

（6）采样锥和截取锥；

（7）四级杆离子透镜；

（8）四级杆碰撞反应池；

（9）含预四级杆的超高稳定特种合金四极杆质量分析器；

（10）双模同时检测器；

（11）四级真空系统。

1.2原版操作软件　各1套

1.3原装进口压缩机制冷循环水系统（含冷却剂、管道等）　1套

1.4原装仪器调试溶液启动包　1套

1.5原装液体自动进样器（150位以上）　1套

1.6耐高盐耐HF进样系统（PFA雾化器、PFA雾室、中心管、炬管等全套）　2套

2、主要消耗品备件

2.1镍采样锥/镍截取锥/超截取锥各2套；

2.2采样锥垫片/超锥O型圈/超锥螺丝各4套；

2.3石英中心管、炬管2套；喷射管螺帽2套；

2.4雾化器管线1套；管接头1个；

2.5废液管接头2个；

2.6内标泵管24根；

2.7蠕动泵进样管96根；

2.8蠕动泵排液管48根；

2.9样品毛细管10根；

2.10 多元素混合内标溶液2瓶；

2.11多元素（24种）混合标准溶液3瓶；

2.12调谐液2瓶；

2.13 ICP-MS真空泵泵油一瓶（1L）；

2.14一体化平台热解涂层横向石墨管20根（PE公司生产）；

2.15自动进样器样品瓶（1.2 ml）2000个；

2.16 ICP自动进样样品架3个，其中9+29位样品架1个，60位样品架2个；

2.17 ICP铜箔150片；

2.18 ICP蠕动泵管72根（进样管）；

2.19 ICP废液管24根；

2.20 ICP中心管（2mm）2根；

3、配套辅助设备

3.1稳压电源UPS（10KVA，延时1小时）　1套

3.2高纯He气及钢瓶（带减压阀）　1套

3.3高纯O2气及钢瓶（带减压阀）　1套

3.4高纯HN3气及钢瓶（带减压阀）　1套

3.5品牌商用计算机、激光打印机　1套

四、技术服务和其他要求

1、设备安装、调试和验收和服务：设备到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在15个工作日内完成。

2、保修期：提供至少一年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日算起。

3、维修响应时间：对用户的服务要求应在4小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1周内解决或提出明确解决方案。

4、人员培训：应在设备安装调试合格后工程师进行免费操作培训；应在设备安装调试合格后24个月内由生产商提供5个免费名额在生产商上海或北京技术中心进行系统全培训。

5、其他：投标单位需提供原厂盖章的授权书、售后服务承诺书、英文Datasheet文件。

注：1、所投产品应列明产地、制造商、产品型号；且需提供有制造商盖章的制造商授权书、售后承诺函、原版彩页以及其他证明文件。

附件2：全自动热脱附仪需求及技术规格

一、操作环境

电源：AC 230V +/- 10%，50/60Hz；温度：15-35℃；相对湿度20%-80%；

二、技术性能要求

1、设备用途：用于气体、液体和固体样品的前处理，以方便利用气相色谱仪和气质联用仪分析气体、液体和固体样品中微量挥发性和半挥发性有机化合物的定性、定量分析。

★2、热脱附仪：热脱附仪可与各种型号的气相色谱仪联用，采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形。在不使用液体冷冻剂的情况下，电子制冷装置可将阱冷却至-40℃。

★3、触摸式彩屏控制界面，全中文显示。整个仪器的工作流程和运行所需的全部参数，包括分析方法的编辑，储存，调用等操作都可同一彩屏控制界面设定，可实时显示气路工作状态、设定值和真实值。

4、管路系统：使用模块式设计，所有气路的关键连接和电磁阀、质量流量计集中于同一模块，减少系统死体积和连接部件，防止泄漏。在脱附前后，样品管都处于密封状态，以确保样品检测结果的真实性和可靠性。在脱附前，系统必须能够在线自动对流路进行密封检测。具有吸附冷阱测试和反向老化功能，在分析过程中可以老化吸附管，节约实验时间。

★5、气路控制：全电子流量控制，质量流量计精确控制流量，不受温度、压力变化的影响。载气和分流均是电子流量控制，并且为标准配置（非选件）。本仪器具有独立的电子流量模块，无需依靠其他仪器的气路控制部分。

★6、样品分流：系统必须可以在样品管前后实现分流，分流流量可自动在0和200ml/min之间任意设定，可与小口径毛细管柱匹配，确保样品的分离效果。入口和出口分流的2路气体都是电子流量控制。

★7、样品管个数：全自动50支样品管。

8、样品管材料：不锈钢，玻璃或玻璃内衬不锈钢样品管，可预先填充吸附剂。

9、样品管温度范围：50℃－400℃，最小增加值：1℃。

10、脱附时间：1－999分钟可选，最小增加值：0.1min。

11、冷阱低温范围：-40℃－150℃，最小增加值：1℃。

12、冷阱高温范围： 50℃－400℃，最小增加值：1℃。

13、冷阱升温速率：5℃/sec、20℃/sec、40℃/sec、99℃/sec间可选。

14、传输线加热温度：50℃－300℃。

15、惰性传输线：长度1800mm，涂层金属传输线，可直接与石英毛细色谱柱相连。

三、配置和附件要求

1、全自动热脱附仪主机　1套

2、惰性传输线（1800mm）　1套

3、安装启动附件包　1套

4、液体样品添加装置1套；

5、与GC连接用准备信号线　1套

6、主要消耗品备件

6.1 冷阱O型圈3套；

6.2 样品管O圈4套；

6.3 冷阱密封PTFE垫2个；

6.4 预处理的铜管1根；

6.5 三通2个；

6.6 不锈钢两通1个；

6.7 Tenax装填不锈钢脱附管10根（原装进口）；

6.8 CarboTrap 300三种复合填料装填不锈钢脱附管40根（原装进口）；

6.9 ATD上机用样品管帽40个；

6.10 装填Tenax的冷阱1套；

6.11 空气毒物分析的冷阱1套；

6.12  FFAP色谱柱（30m*0.32*0.25）1根（原装进口）；

6.13 GC自动进样器小瓶/盖/隔垫各1000个；

6.14 国产Tenax TA已装填脱附管20根；

6.15 国产CarboTrap 300三种复合填料已装填脱附管30根。

7、T100老化仪　1套

四、技术服务和其他要求

1、设备安装、调试和验收和服务：设备到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在15个工作日内完成。

2、保修期：提供至少一年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日算起。

3、维修响应时间：对用户的服务要求应在4小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1周内解决或提出明确解决方案。

4、人员培训：应在设备安装调试合格后工程师进行免费操作培训；应在设备安装调试合格后24个月内由生产商提供5个免费名额在生产商上海或北京技术中心进行系统全培训。

5、其他：投标单位需提供原厂盖章的授权书、售后服务承诺书、英文Datasheet文件。

注：1所投产品应列明产地、制造商、产品型号；且需提供有制造商盖章的制造商授权书、售后承诺函、原版彩页以及其他证明文件。

八、投标承诺书

投标承诺书

致：中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司（招标人名称）

我方已仔细研究了                                                 （项目）招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述招标文件要求及其他招标资料后，做出如下承诺：

1、我方承诺在招标文件要求工期内，按合同约定完成仪器设备供货及安装事宜。

2、提供1年免费保修服务。保修期从安装验收合格开始计。

3、售后服务4小时内响应（节假日除外），48小时内到达现场。

投 标人：                                 （盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：                             （签字）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

________年____月____日

九、制造商盖章的产品授权书

十、其他要求的文件

其他招标文件要求提供的证明材料，如类似业绩的销售合同等。